## ANNEX 1
EXPEDIENT 2021_077. ANNEX 1: REQUISITS MÍNIMS DE L'EQUIPAMENT
Nom empresa:
| Compliment: Si/NO | Oferta (cal detallar l'oferta presentada per a cada característica i indicar a quin apartat (pàgina i línia) de l'oferta tècnica s'explica i acredita aquesta informació). S'HA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA.
GENERADOR RADIOLÒGIC
D’alta freqüència mínim 60Khz
Potència màxima no inferior a 15KW
Rang de kVp d'almenys 120kVp
Mode d’escòpia contínua, polsada i radiografia digital.
Fluoroscòpia contínua almenys fins 17mA
Fluoroscòpia polsada almenys fins a 40mA
Haurà de contar amb un mínim de 2 modes de reducció de dosis
Taxa de polsos en escopia mínima de 25 p/s
TUB DE RX
Ànode giratori i de doble focus com a màxim 0,3mm
Capacitat d’acumulació tèrmica de l’ànode de com a mínim 300.000HU
Capacitat de refrigeració de l’anòde mínima de 75.000HU
Capacitat de refrigeració del conjunt com a mínim 30.000HU/min
Capacitat tèrmica del conjunt de com a mínim 1.500.000 HU
ARC EN C
Rotació orbital motoritzada amb angulació mínima de 140º
Rotació lateral motoritzada amb angulació mínima de 360º
Moviment vertical motoritzat mínim de 40 cm
Espai lliure mínim de 77cm
SID mínim de 97cm
Profunditat mínima de 70cm
Monitor d’operador amb imatge en viu independent dels monitors d'estació de treball
Dispositiu de gestió de moviment amb anclatge a mesa
DETECTOR PLANO
Cmos 3 camps de visualització i el major d'aquest ha de ser de 31cm
DQE almenys d'un 70%
Grandària del píxel no superior a 199µm
ESTACIÓ DE TREBALL
Dos monitors d’almenys 19" o també s’admet un d’almenys 30" divisible de forma virtual
Resolució d'alta definició
Sistema de seguretat per a possibles talls d'energia
Teclat físic i virtual
Pantalla amb tractament antienlluernament i antiempremta digital
Preconfiguració de perfils que adeqüin la imatge automàticament a l'estudi en curs
Disparador manual i pedal multifunció
VISULITZACIÓ I TRACTAMENT DE LA IMATGE
Visualització d'imatges en mosaic
Funcions d'orientació d’imatge (rotació i inversió)
Filtre de soroll, inversió a negatiu, ajust de contrast i brillantor
Funció de Zoom
Medició de distàncies i angles.
SOFTWARE
Subtracció d’imatges en temps real i roadmapping
Perfil de cardio
Revisió d’imatges per a fotograma
Opacitat de picos
Mode cinema 25 frams/sec com mínim
Ajust automàtic de qualitat d’imatge segons amplitud de finestra, anatomia de pacient presència d'elements metàl·lics
SISTEMA DIGITAL DE IMATGE
Capacitat t’emmagatzemen mínima de 30.000 imatges
Interface de conexión DICOM via Wireless o Ethernet