## Annex 2
EXPEDIENT 2021_077. ANNEX 2
CARACTERÍSTIQUES QUALITATIVES I TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
Nombre de l'empresa:
|  | PUNTUACIÓ MÀXIMA | SI/NO o VALOR DE LA CARACTERÍSTICA OFERTADA | Oferta (cal detallar l'oferta presentada per a cada característica i indicar a quin apartat (pàgina i línia) de l'oferta tècnica s'explica i/o acredita aquesta informació)
1 | L’arc quirúrgic disposa d'un monitor a l'estació de treball amb resolució de 4K? SI (6 punts). NO (0 punts) | 6
2 | El monitor a l'estació de treball esta muntat sobre un braç articulat.? SI (4 punts). NO (0 punts). | 4
3 | Disposa d'un sistema que permet magnificar en temps real en viu i de manera digital la imatge sense que això impliqui un augment de tècnica ni augment de dosis i que la qualitat de imatge no es vegi afectada? SI (11 punts). NO (0 punts). | 11
4 | Disposa de colimadors de tungstè? SI (6 punts). NO (0 punts). | 6
5 | El sistema disposa d'un tub de Rx separat del generador? SI (6 punts). NO (0 punts). | 6
6 | Disposa d'una SID major a 97cm (mínim 97cm PP)? Màxim 5 punts: | 5
| SDI de 97.1 a 98cm | 1
| SDI de 98.1 a 99cm | 2.5
| SDI de 99.1 a 100cm | 4
| SDI DE 100.1cm o superior | 5
7 | Disposa d'una profunditat d’arc major a 74 cm (mínim 70 cm al PPT)? Màxim 5 punts. | 5
| De 74 a 76cm | 1
| De 77 a 80cm | 2
| De 81 a 83cm | 3
| De 84 o superior | 5
8 | Permet una taxa de pols de fins 30pps? Si (2 punts). NO (0 punt). | 2
| TOTAL | 45