## 1. Tipus d'equips_preu màx.
N. | Tipus d'aparells o equips de mesura | Calibratge o verificació funcional? | Àrea de la tècnica | Unitats totals (incloses al Plec) | Preu màx. /u (€) | Oferta econòmica. Unitat / € (IVA no inclòs)
1 | Ultracongelador | Calibratge | Temperatura | 12 | 224.5
2 | Congelador | Calibratge | Temperatura | 1 | 177.5
3 | Nevera | Calibratge | Temperatura | 1 | 177.5
4 | Llaç de temperatura | Calibratge | Temperatura i humitat | 31 | 51.2
5 | Sonda monitoratge Co2 | Calibratge | Concentració de gasos | 2 | 51.2
6 | Centrífuga | Calibratge | Acceleració | 1 | 90.5
7 | Centrígufa refrigerada | Calibratge | Temperatura i acceleració | 2 | 115
8 | Bàscula mecànica i tallímetro | Calibratge | Massa | 10 | 100.5
9 | Bàscula pediàtrica | Calibratge | Massa | 1 | 86.5
10 | Balança analítica alta precisió | Calibratge | Massa | 4 | 82.5
11 | Balança | Calibratge | Massa | 2 | 92.5
12 | Pipeta monocanal | Calibratge | Volum | 17 | 88.75
13 | Pipeta multicanal (*) | Calibratge | Volum | 2 | 177.5
14 | Pipeta multidispensadora (*) | Calibratge | Volum | 1 | 177.5
15 | Bomba d'infusió | Calibratge | Volum | 2 | 127.75
16 | Monitor de constants | Verificació funcional | Electromedicina | 3 | 135.5
17 | Electrocardiògraf | Verificació funcional | Electromedicina | 1 | 102.25
18 | Desfibril·lador | Verificació funcional | Electromedicina | 1 | 102.25
19 | Electrobisturi | Verificació funcional | Electromedicina | 4 | 102.25
20 | Carro anestèsia | Verificació funcional | Electromedicina | 1 | 102.25
(*) El preu unitari de la pipeta multicanal considera el calibratge de dos (2) canals, el primer i l’últim. En el cas de la pipeta multi dispensadora el preu unitari considera el calibratge de dues (2) puntes.

## 2. Comanda global
LLISTAT GLOBAL D'APARELLS I EQUIPS 2024-2028 | [11 empty] | CALENDARI DE PLANIFICACIÓ DE SERVEIS Serveis de calibratge i verificació funcional requerits pel primer any de contracte i possible pròrrogues
N. | Equip | Tag | Ubicació | Unitat VHIR | Marca | Model | Nº Serie | Calibratge o verificació funcional? | Freq. | Àrea de la Tècnica | Prova | Serveis 1r semestre 2024 (abans del trasllat) | Serveis 2n semestre 2024 (després del trasllat) | Serveis Any 2025 | Serveis Any 2026 | Serveis Any 2027 | Serveis Any 2028
1 | Ultracongelador | 1089154 (Congelador 2) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | 907 | 820514-2867 | Calibratge | anual | Temperatura | Caracterització de medi isoterm: Assaig amb càrrega d'1 hora amb 5 sondes (Vol≤400 l), mostreig cada 1 minut a 1 temperatura. | x | x | x | x | x | x
|  | 1081925 (Congelador 8) | Edifici Anatomia patològica | BB | NUAIRE Glacier -86 | UN-9668E con backup de CO2 | 9100070 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR000567 (Congelador 9) | Edifici Anatomia patològica | BB | NUAIRE Glacier -86 | UN-9668E Con backup de CO2 | 110270026 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | 1089153 (Congelador 1) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | 907 | 819751-3047 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR000318 (Congelador 3) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | FS700 | 41161241 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR000324 (Congelador 4) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | FS700 | 41171426 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR002452 (Congelador 8) | PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | THERMO SCIENTIFIC | Forma 88500 | 124530101121001 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR002451 (Congelador 6) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | Forma 88500 | 124728801130104 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007188 (Congelador 10) | Mòdul VHIR | BB | NUAIRE | 99728JE | BE0GY3EAW00QGLC60016 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR000922 (Congelador 2) | Laboratori PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | THERMO SCIENTIFIC | FORMA 88000 SERIES | 124047401120229 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | 1141793 (Congelador 1) | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | THERMO FISCHER SCIENTIFIC LLC | 8930086V | 1118090901170830 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR006188 | Zona congeladors 036 PL. baixa Mediterrània | UAT | NUAIRE | NU99828JE | BE0F0SE1T00QGL3D0001 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
2 | Congelador | IR000919 | Laboratori PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | RADIBER | GS-454 | 1202-816195075 | Calibratge | anual | Temperatura | Caracterització de medi isoterm: Assaig amb càrrega d'1 hora amb 5 sondes (Vol≤400 l), mostreig cada 1 minut a 1 temperatura. | x | No aplica | x | x | x | x
3 | Nevera | IR000914 (nevera vertical) | Magatzem PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | RADIBER | FV-570 | 1202-816037948 | Calibratge | anual | Temperatura | Caracterització de medi isoterm: Assaig amb càrrega d'1 hora amb 5 sondes (Vol≤400l), mostreig cada 1 minut a 1 temperatura. | x | No aplica | x | x | x | x
N. | Equip | Tag | Ubicació | Unitat VHIR | Marca | Model | NºSerie | Calibratge o verificació funcional? | Freq. | Àrea de la Tècnica | Prova | Serveis 1r semestre 2024 (abans del trasllat) | Serveis 2n semestre 2024 (després del trasllat) | Serveis Any 2025 | Serveis Any 2026 | Serveis Any 2027 | Serveis Any 2028
4 | Llaç de temperatura | IR006158 (sonda Congelador 2131 (2)) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19310092 | Calibratge | anual | Temperatura | Un punt de mesura a la temperatura de treball i en la posició més representativa de l'equip on es trobi instal·lada la sonda registradora. | x | x | x | x | x | x
|  | IR006286 (sonda congelador 8 AP) | Edifici Anatomia patològica | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD19185130 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR006287 (sonda congelador 9 AP) | Edifici Anatomia patològica | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD19185120 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR006157 (sonda congelador 2131 (1) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19316122 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR006159 (sonda congelador 2131(3)) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD18045121 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR006160 (sonda congelador 2131 (4) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19316131 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR006284 (sonda congelador 2131 (8)) | PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19310066 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR006258 (sonda congelador 2131 (6) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19316097 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | Sense Nº inventari (sonda congelador 2131 (10) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD22278264 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR006279 | Laboratori PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD19185281 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR006280 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19310070 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR006222 | Zona congeladors 036 PL. baixa Mediterrània | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19316083 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR006281 | Laboratori PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 3M | AD20212185 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR006282 | Magatzem PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 3M | AD20212020 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | no dispone de inventario | Lab 12, PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | Ebro | EBI 300 | 81670123 + 73259137 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | no dispone de inventario | Lab 12, PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | Ebro | EBI 300 | 73259131 + 73900906 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007375 (sonda en nevera 1N) | UAT 038-08 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168134 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007370 (sonda en congelador 2C) | UAT 038-04 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22158372 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007369 (sonda en nevera 2N) | UAT 038-04 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22158347 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007371 (sonda en congelador 3C) | UAT 038-04 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168158 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007374 (sonda en congelador 4C) | UAT 038-07 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22158363 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007373 (sonda en nevera 4N) | UAT 038-07 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168928 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007377 (sonda en congelador 5C) | UAT 038-10 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22158350 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007376 (sonda en nevera 5N) | UAT 038-10 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168157 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR007372 (sonda en congelador 6C) | UAT 038-04 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168905 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | Sense Nº inventari (sonda de magatzem farmàcia temperatura ambient UAC-TA1) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA®SPY TH1 C | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | Sense Nº inventari (sonda de magatzem farmàcia temperatura ambien UAC-TA2) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA®SPY TH1 C | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR003167 (sonda en cambra frigorífica UAC-CF1) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR003167 (sonda en cambra frigorífica UAC-CF2) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR004429 (sonda en congelador UAC-C20) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR007125 (sonda en congelador UAC-C80) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 C | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
5 | Sonda monitoratge Co2 | IR007033 | Salas de cultivo - Ubicacion rotativa | SGI | JRI | LORA SPY UNIVERSE | AD21098068 | Calibratge | anual | Concentració de gasos | Un punt de mesura on estigui instal·lada la sonda registradora. | No aplica | x | x | x | x | x
|  | IR006601 | Salas de cultivo - Ubicacion rotativa | SGI | JRI | LORA SPY UNIVERSE | AD19290154 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
N. | Equip | Tag | Ubicació | Unitat VHIR | Marca | Model | Nº Serie | Calibratge o verificació funcional? | Freq. | Àrea de la Tècnica | Prova | Serveis 1r semestre 2024 (abans del trasllat) | Serveis 2n semestre 2024 (després del trasllat) | Serveis Any 2025 | Serveis Any 2026 | Serveis Any 2027 | Serveis Any 2028
6 | Centrífuga | IR000920 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | HERAEUS | MEDAFUGE 40R | 41317542 | Calibratge | anual | Acceleració | Velocitat angular fixa des de 100rpm fins 50.000 rmp. Calibratge en 1 punt. | x | No aplica | x | x | x | x
7 | Centrífuga refrigerada | IR002439 | PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | EPPENDORF | 5810R | 5811ZP161745 | Calibratge | anual | Temperatura i Acceleració | Pel calibratge de la temperatura es requerirà almenys 3 assaigs amb una sonda. Velocitat angular fixa des de 100rpm fins 50.000 rmp. Calibratge en 1 punt. | x | x | x | x | x | x
|  | Sense Nº inventari | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | Encara no es disposa de l'equip, però es preveu que es disposarà per l'any 2024. Quan es disposen de les dades es facilitaran a l'adjudicatari. | S'indicaran a l'adjudicatari | S'indicaran a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | No aplica | No aplica | x | x | x | x
8 | Bàscula mecànica i tallímetro | IR000901 | Sala infermeria PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | SECA | SECA 700 / SECA 220 | 5700323115488 | Calibratge | anual | Massa | Calibratge en 5 punts de linealitat, 1 excentricitat; 2 repetibilitats; 10 repeticions cadascuna + comprovació del tallímetre | x | No aplica | x | x | x | x
|  | IR000894 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 6 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115487 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | IR000895 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 7 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115485 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | IR000896 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 5 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115486 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | IR000897 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 4 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115483 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | IR000898 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 3 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115482 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | IR000899 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 2 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115484 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | IR000900 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 1 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115481 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | IR006472 | Zona de estabulación 2 | ESU | MS Schippers | BWS | 104130640005 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR001641 | 38- Boxes índex | ESU | DIGI-STAR | SW300 | 7102512 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
9 | Bàscula pediàtrica | - | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | ASIMED | M400/CIRO | 21400187 | Calibratge | anual | Massa | Calibratge en 5 punts de linealitat, 1 excentricitat; 2 repetibilitats; 10 repeticions cadascuna | x | No aplica | x | x | x | x
10 | Balança analítica alta precisió | IR007362 | Sala aparells comuns 127 Mediterrània | SGI | Sartorius | Entris II Essential BCE224-1S | 0042902197 | Calibratge | anual | Massa | Calibratge en 5 punts de linealitat, 1 excentricitat; 2 repetibilitats; 10 repeticions cadascuna | x | x | x | x | x | x
|  | IR006497 | Sala aparells comuns 200 Collserola | SGI | Sartorius | Entris 224-1S | 0041402233 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR005544 | Sala aparalles comuns 105 Mediterrània | SGI | Sartorius | Entris 224-1S | 37905135 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | 1089951 | Sala aparells comuns 045 Collserola | SGI | OHAUS | Pioneer PA 114 | 8731272773 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
11 | Balança | IR006113 | Estabulación conejo 1 | ESU | GRAM | K3-F1-30 | 379514 | Calibratge | anual | Massa | Calibratge en 5 punts de linealitat, 1 excentricitat; 2 repetibilitats; 10 repeticions cadascuna | x | x | x | x | x | x
|  | IR006441 | Estabulación conejo 1 | ESU | GRAM | K3-F1-30 | 379514 | Calibratge | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
12 | Pipeta monocanal | UAT-36 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | P10 | Z54611A | Calibratge | bianual | Volum | Calibratge a 3 volums i 10 repeticions per volum | No aplica | No aplica | x | No aplica | x | No aplica
|  | UAT-46 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | P10 | Z54613A | Calibratge | bianual |  |  | No aplica | No aplica | x | No aplica | x | No aplica
|  | UAT-76 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P1000 | W50265L | Calibratge | bianual |  |  | No aplica | No aplica | x | No aplica | x | No aplica
|  | UAT-77 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P20 | W52248L | Calibratge | bianual |  |  | No aplica | No aplica | x | No aplica | x | No aplica
|  | UAT-78 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P200 | W51441L | Calibratge | bianual |  |  | No aplica | No aplica | x | No aplica | x | No aplica
|  | UAT-79 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P10 | W64547D | Calibratge | bianual |  |  | No aplica | No aplica | x | No aplica | x | No aplica
|  | UAT-81 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P100 | W74438L | Calibratge | bianual |  |  | No aplica | No aplica | x | No aplica | x | No aplica
|  | UAT-5 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M1000 | 8521248 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-14 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M10 | 8508620 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-15 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M3 | 7502073 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-20 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M20 | 8522199 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-21 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M200 | 8521359 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-30 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | PIPETMAN P200 | GC51380 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-31 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | P20N | GB64173 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-34 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | PIPETMAN P10 | GB55628 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-33 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | PIPETMAN P200 | GB63724 | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
|  | UAT-40 | Mediterrània - UAT 038-05 | UAT | GILSON | PIPETMAN P1000 | Z64733A | Calibratge | bianual |  |  | x | No aplica | No aplica | x | No aplica | x
13 | Pipeta multicanal | UAT-50 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M300 (multicanal) | MV20926 | Calibratge | trianual | Volum | Calibratge del primer i últim canal, a 3 volums per cada canal i 10 mesures per cada volum | No aplica | No aplica | x | No aplica | No aplica | x
|  | UAT-90 | UAT 038-04 | UAT | GILSON | Pipetman L (P20 x 12) | TB70014 | Calibratge | trianual |  |  | No aplica | No aplica | No aplica | x | No aplica | No aplica
14 | Pipeta multidispensadora | G20524C | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | EPPENDORF | Multipette Plus | G20524C | Calibratge | anual | Volum | Calibratge a 3 volums i 10 repeticions per volum. El calibratge es realitzarà ab dues (2) puntes. 1) punta Combitip d´Eppendorf fins a 5 ml. 2) punta Combitip d'Eppendorf fins a 1 ml. | x | No aplica | x | x | x | x
N. | Equip | Tag | Ubicació | Unitat VHIR | Marca | Model | NºSerie | Calibratge o verificació funcional? | Freq. | Àrea de la Tècnica | Prova | Serveis 1r semestre 2024 (abans del trasllat) | Serveis 2n semestre 2024 (després del trasllat) | Serveis Any 2025 | Serveis Any 2026 | Serveis Any 2027 | Serveis Any 2028
15 | Bomba d'infusió | Cesió ALARIS | Sala infermeria PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | CAREFUSION | GP GUARDARAIL PLUS | 900205798 | Calibratge | anual | Volum | Calibratge de flux i volum i mesura de pressió d'oclusió | x | No aplica | x | x | x | x
|  | Cesió HUVH 1120311 | Sala infermeria PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | CAREFUSION | GP GUARDARAIL PLUS | 470005425 | Calibratge | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
16 | Monitor constants | IR002808 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | WELCH ALLYN | SPOT VITAL SIGNS | 201417038 | Verificació funcional | anual | Electromedicina | Verificació funcional de l'equip + Test de seguretat elèctrica (UNE62353) | x | No aplica | x | x | x | x
|  | 1035561 | 19B - Quirófano conejos | ESU | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWH00211 |  | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR005053 | 19B - Quirófano conejos | ESU | MINDRAY | IMEC8 VET | HM-5A000184 |  | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
17 | Electrocardiògraf | IR002453 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | GEM MED | GEM HEART ONE+ | 2.0131e+19 |  | anual |  |  | x | No aplica | x | x | x | x
18 | Desfibril·lador | 104477 | 34-Quirófano 1 | ESU | STRYKER | LIKEPAK20 | 32648877 |  | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
19 | Electrobisturi | 38005 | D6- Distribuidor | ESU | VALLEYLAB | FORCE FX | F8G6977A |  | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | 1030902 | 14- Almacén equipos | ESU | VALLEYLAB | FORCE FX | F3G27865A |  | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | 1065397 | 35- Quirófano 2 | ESU | VALLEYLAB | FORCE FX | F7G55284A |  | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
|  | IR000135 | 34- Quirófano 1 | ESU | VALLEYLAB | FORCE FX | F5K43267A |  | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
20 | Carro anestèsia | 1073882 | 34 - Quirófano 1 | ESU | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCL01210 |  | anual |  |  | x | x | x | x | x | x
[8 empty] | TOTAL D'EQUIPS A CALIBRAR / VERIFICAR PER ANY / SERVEI |  |  |  | 88 | 47 | 81 | 91 | 80 | 91

## 3. Criteris automàtics
LLISTAT GLOBAL D'APARELLS I EQUIPS 2024-2028 | [15 empty] | CARACTERÌSITIQUES DE L'ACREDITACIÓ DE L'ADJUDICATARI Les respostes proporcionades per l'adjudicatari s'utilitzaran de base per al càlcul dels criteris d'avaluació automàtics.
N. | Equip | Tag | Ubicació | Unitat VHIR | Marca | Model | Nº Serie | Calibratge o verificació funcional? | Freq. | Àrea de la Tècnica | Prova | Rang de l'instrument | Consignes de calibratge | Rang de treball | Criteri d'acceptació (Tolerància) | Calibratge acreditat per ENAC in-situ? Indicar SÍ o NO segons correspongui. | Calibratge acreditat per ENAC a les instal·lacions del laboratori? Indicar SÍ o No aplica, segons correspongui. | Calibratge in-situ NO ACREDITAT per ENAC? Indicar SÍ o No aplica, segons correspongui.
1 | Ultracongelador | 1089154 (Congelador 2) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | 907 | 820514-2867 | Calibratge | anual | Temperatura | Caracterització de medi isoterm: Assaig amb càrrega d'1 hora amb 5 sondes (Vol≤400 l), mostreig cada 1 minut a 1 temperatura. | (-86 a -50) ºC | -78 ºC | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | 1081925 (Congelador 8) | Edifici Anatomia patològica | BB | NUAIRE Glacier -86 | UN-9668E con backup de CO2 | 9100070 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -78º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | IR000567 (Congelador 9) | Edifici Anatomia patològica | BB | NUAIRE Glacier -86 | UN-9668E Con backup de CO2 | 110270026 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -78º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | 1089153 (Congelador 1) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | 907 | 819751-3047 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -78º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | IR000318 (Congelador 3) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | FS700 | 41161241 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -78º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | IR000324 (Congelador 4) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | FS700 | 41171426 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -78º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | IR002452 (Congelador 8) | PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | THERMO SCIENTIFIC | Forma 88500 | 124530101121001 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -78º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | IR002451 (Congelador 6) | Mòdul VHIR | BB | THERMO SCIENTIFIC | Forma 88500 | 124728801130104 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -80º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | IR007188 (Congelador 10) | Mòdul VHIR | BB | NUAIRE | 99728JE | BE0GY3EAW00QGLC60016 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -80º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | IR000922 (Congelador 2) | Laboratori PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | THERMO SCIENTIFIC | FORMA 88000 SERIES | 124047401120229 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -75º C | ±10 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | 1141793 (Congelador 1) | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | THERMO FISCHER SCIENTIFIC LLC | 8930086V | 1118090901170830 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -75º C | ±10 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
|  | IR006188 | Zona congeladors 036 PL. baixa Mediterrània | UAT | NUAIRE | NU99828JE | BE0F0SE1T00QGL3D0001 | Calibratge | anual |  |  | (-86 a -50) ºC | -75º C | ±20 ºC | ±15 ºC |  | (**) | (***)
2 | Congelador | IR000919 | Laboratori PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | RADIBER | GS-454 | 1202-816195075 | Calibratge | anual | Temperatura | Caracterització de medi isoterm: Assaig amb càrrega d'1 hora amb 5 sondes (Vol≤400 l), mostreig cada 1 minut a 1 temperatura. | (-40 a 0) ºC | -30º C | ±10 ºC | ±8 ºC |  | (**) | (***)
3 | Nevera | IR000914 (nevera vertical) | Magatzem PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | RADIBER | FV-570 | 1202-816037948 | Calibratge | anual | Temperatura | Caracterització de medi isoterm: Assaig amb càrrega d'1 hora amb 5 sondes (Vol≤400l), mostreig cada 1 minut a 1 temperatura. | (0 a 20) ºC | 5º C | ±2 ºC | ±1 ºC |  | (**) | (***)
N. | Equip | Tag | Ubicació | Unitat VHIR | Marca | Model | NºSerie | Calibratge o verificació funcional? | Freq. | Àrea de la Tècnica | Prova | Rang de l'instrument | Rang de calibratge | Resolució | Criteri d'acceptació (Tolerància) | Calibratge acreditat per ENAC in-situ? Indicar SÍ o NO segons correspongui. | Calibratge acreditat per ENAC a les instal·lacions del laboratori? Indicar SÍ o No aplica, segons correspongui. | Calibratge in-situ NO ACREDITAT per ENAC? Indicar SÍ o No aplica, segons correspongui.
4 | Llaç de temperatura | IR006158 (sonda Congelador 2131 (2)) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19310092 | Calibratge | anual | Temperatura | Un punt de mesura a la temperatura de treball i en la posició més representativa de l'equip on es trobi instal·lada la sonda registradora. | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006286 (sonda congelador 8 AP) | Edifici Anatomia patològica | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD19185130 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006287 (sonda congelador 9 AP) | Edifici Anatomia patològica | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD19185120 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006157 (sonda congelador 2131 (1) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19316122 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006159 (sonda congelador 2131(3)) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD18045121 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006160 (sonda congelador 2131 (4) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19316131 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006284 (sonda congelador 2131 (8)) | PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19310066 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006258 (sonda congelador 2131 (6) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19316097 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | Sense Nº inventari (sonda congelador 2131 (10) | Mòdul VHIR | BB | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD22278264 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006279 | Laboratori PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | AD19185281 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006280 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19310070 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.2 des de -20ºC fins 0ºC ±0.5 fora d'aquest rang | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006222 | Zona congeladors 036 PL. baixa Mediterrània | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 6M | BA19316083 | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90º a -65) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±3ºC |  | (**)
|  | IR006281 | Laboratori PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 3M | AD20212185 | Calibratge | anual |  |  | (-50 a 105) ºC | (1 a 9) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR006282 | Magatzem PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 3M | AD20212020 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (-35 a -15) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | no dispone de inventario | Lab 12, PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | Ebro | EBI 300 | 81670123 + 73259137 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (1 a 9) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | no dispone de inventario | Lab 12, PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | Ebro | EBI 300 | 73259131 + 73900906 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (-35 a -15) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007375 (sonda en nevera 1N) | UAT 038-08 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168134 | Calibratge | anual |  |  | (-50 a 105) ºC | (1 a 9) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007370 (sonda en congelador 2C) | UAT 038-04 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22158372 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (-35 a -15) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007369 (sonda en nevera 2N) | UAT 038-04 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22158347 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (1 a 9) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007371 (sonda en congelador 3C) | UAT 038-04 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168158 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (-35 a -15) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007374 (sonda en congelador 4C) | UAT 038-07 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22158363 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (-35 a -15) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007373 (sonda en nevera 4N) | UAT 038-07 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168928 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (1 a 9) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007377 (sonda en congelador 5C) | UAT 038-10 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22158350 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (-35 a -15) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007376 (sonda en nevera 5N) | UAT 038-10 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168157 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (1 a 9) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | IR007372 (sonda en congelador 6C) | UAT 038-04 | UAT | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | AD22168905 | Calibratge | anual |  |  | (-35 a 85) ºC | (-35 a -15) ºC | ±0.3 (des de -20ºC fins 30ºC) ±0.5 (fora d'aquest rang) | ±2ºC |  | (**)
|  | Sense Nº inventari (sonda de magatzem farmàcia temperatura ambient UAC-TA1) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA®SPY TH1 C | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | (-30 a 70)ºC | (10 a 40) ºC | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari |  | (**)
|  | Sense Nº inventari (sonda de magatzem farmàcia temperatura ambien UAC-TA2) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA®SPY TH1 C | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | (30 a 70)ºC | (10 a 40) ºC | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari |  | (**)
|  | IR003167 (sonda en cambra frigorífica UAC-CF1) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | (-50 a 105) ºC | (1 a 9) ºC | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari |  | (**)
|  | IR003167 (sonda en cambra frigorífica UAC-CF2) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | (-50 a 105) ºC | (1 a 9) ºC | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari |  | (**)
|  | IR004429 (sonda en congelador UAC-C20) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T2 | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | (-50 a 105) ºC | (-35 a -15) ºC | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari |  | (**)
|  | IR007125 (sonda en congelador UAC-C80) | Farmàcia UAC- Hospital General planta semisoterrani | FAC | JRY-MYSIRIUS | LORA SPY T3 C | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | (-200 a 0) ºC | (-90 a -65) ºC | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari | S'indicarà posteriorment a l'adjudicatari |  | (**)
5 | Sonda monitoratge Co2 | IR007033 | Salas de cultivo - Ubicacion rotativa | SGI | JRI | LORA SPY UNIVERSE | AD21098068 | Calibratge | anual | Concentració de gasos | Un punt de mesura on estigui instal·lada la sonda registradora. | 0-20 % | 5% | 4,8 - 5,1% | ±0.2 |  | (**)
|  | IR006601 | Salas de cultivo - Ubicacion rotativa | SGI | JRI | LORA SPY UNIVERSE | AD19290154 | Calibratge | anual |  |  | 0-20 % | 5% | 4,8 - 5,1% | ±0.2 |  | (**)
N. | Equip | Tag | Ubicació | Unitat VHIR | Marca | Model | Nº Serie | Calibratge o verificació funcional? | Freq. | Àrea de la Tècnica | Prova | Rang de l'instrument | Consignes de calibratge | Rang de treball | Criteri d'acceptació (Tolerància) | Calibratge acreditat per ENAC in-situ? Indicar SÍ o NO segons correspongui. | Calibratge acreditat per ENAC a les instal·lacions del laboratori? Indicar SÍ o No aplica, segons correspongui. | Calibratge in-situ NO ACREDITAT per ENAC? Indicar SÍ o No aplica, segons correspongui.
6 | Centrífuga | IR000920 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | HERAEUS | MEDAFUGE 40R | 41317542 | Calibratge | anual | Acceleració | Velocitat angular fixa des de 100rpm fins 50.000 rmp. Calibratge en 1 punt. | Rang Tª -10 a +40 °C Capacitat màxima 4,0 litres ( 4 x 1.000 ml ) Velocitat màxima rotor oscil·lant 5.300 rpm / rotor fix 15.200 rpm | 300-3500 rpm | 300-2500 rpm | 100 rpm |  | (**) | (***)
7 | Centrífuga refrigerada | IR002439 | PL. 14 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | BB | EPPENDORF | 5810R | 5811ZP161745 | Calibratge | anual | Temperatura i Acceleració | Pel calibratge de la temperatura es requerirà almenys 3 assaigs amb una sonda. Velocitat angular fixa des de 100rpm fins 50.000 rmp. Calibratge en 1 punt. | Rang Tª -10 a +40 °C | (0 a 20) ºC | Des de 4ºC fins 25ºC | ±3ºC |  | (**) | (***)
[12 empty] | Velocitat màxima rotor oscil·lant 5.300 rpm / rotor fix 15.200 rpm | 400-3000 rpm | 400-3000 rpm | 100 rpm
|  | Sense Nº inventari | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | Encara no es disposa de l'equip, però es preveu que es disposarà per l'any 2024. Quan es disposen de les dades es facilitaran a l'adjudicatari. | S'indicaran a l'adjudicatari | S'indicaran a l'adjudicatari | Calibratge | anual |  |  | Rang Tª -10 a +40 °C | (0 a 20) ºC | Des de 4ºC fins 25ºC | ±3ºC |  | (**) | (***)
[12 empty] | Velocitat màxima rotor oscil·lant 5.300 rpm / rotor fix 15.200 rpm | 400-3000 rpm | 300-2500 rpm | 100 rpm
8 | Bàscula mecànica i tallímetro | IR000901 | Sala infermeria PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | SECA | SECA 700 / SECA 220 | 5700323115488 | Calibratge | anual | Massa | Calibratge en 5 punts de linealitat, 1 excentricitat; 2 repetibilitats; 10 repeticions cadascuna + comprovació del tallímetre | (0,5 a 220) kg | (20 a 150) kg | 0,05 kg | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
[12 empty] | 0 a 210cm | 70 a 200cm | 0,1cm | ±0,5 cm
|  | IR000894 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 6 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115487 | Calibratge | bianual |  |  | (0,5 a 220) kg | (20 a 150) kg | 0,05 kg | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
[12 empty] | 0 a 210cm | 70 a 200cm | 0,1cm | ±0,5 cm
|  | IR000895 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 7 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115485 | Calibratge | bianual |  |  | (0,5 a 220) kg | (20 a 150) kg | 0,05 kg | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
[12 empty] | 0 a 210cm | 70 a 200cm | 0,1cm | ±0,5 cm
|  | IR000896 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 5 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115486 | Calibratge | bianual |  |  | (0,5 a 220) kg | (20 a 150) kg | 0,05 kg | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
[12 empty] | 0 a 210cm | 70 a 200cm | 0,1cm | ±0,5 cm
|  | IR000897 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 4 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115483 | Calibratge | bianual |  |  | (0,5 a 220) kg | (20 a 150) kg | 0,05 kg | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
[12 empty] | 0 a 210cm | 70 a 200cm | 0,1cm | ±0,5 cm
|  | IR000898 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 3 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115482 | Calibratge | bianual |  |  | (0,5 a 220) kg | (20 a 150) kg | 0,05 kg | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
[12 empty] | 0 a 210cm | 70 a 200cm | 0,1cm | ±0,5 cm
|  | IR000899 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 2 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115484 | Calibratge | bianual |  |  | (0,5 a 220) kg | (20 a 150) kg | 0,05 kg | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
[12 empty] | 0 a 210cm | 70 a 200cm | 0,1cm | ±0,5 cm
|  | IR000900 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona CEX 1 | USIC | SECA | SECA 700 I SECA 220 | 5700323115481 | Calibratge | bianual |  |  | (0,5 a 220) kg | (20 a 150) kg | 0,05 kg | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
[12 empty] | 0 a 210cm | 70 a 200cm | 0,1cm | ±0,5 cm
|  | IR006472 | Zona de estabulación 2 | ESU | MS Schippers | BWS | 104130640005 | Calibratge | anual |  |  | (0,1 a 300) kg | (20 a 90) kg | 0,1 kg | ±0,5% |  | (**) | (***)
|  | IR001641 | 38- Boxes índex | ESU | DIGI-STAR | SW300 | 7102512 | Calibratge | anual |  |  | (0,1 a 300) kg | (20 a 90) kg | 0,1 kg | ±0,5% |  | (**) | (***)
9 | Bàscula pediàtrica | - | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | ASIMED | M400/CIRO | 21400187 | Calibratge | anual | Massa | Calibratge en 5 punts de linealitat, 1 excentricitat; 2 repetibilitats; 10 repeticions cadascuna | (0,1 a 20) kg | (0,1 a 20) kg | Veure columna indicació balança de taula de resultats | ±0,5 kg |  | (**) | (***)
10 | Balança analítica alta precisió | IR007362 | Sala aparells comuns 127 Mediterrània | SGI | Sartorius | Entris II Essential BCE224-1S | 0042902197 | Calibratge | anual | Massa | Calibratge en 5 punts de linealitat, 1 excentricitat; 2 repetibilitats; 10 repeticions cadascuna | (0,0001 a 110) g | (0,001 a 110) g | 0,0001 g | ±0.001 g |  | (**) | (***)
|  | IR006497 | Sala aparells comuns 200 Collserola | SGI | Sartorius | Entris 224-1S | 0041402233 | Calibratge | anual |  |  | (0,0001 a 120) g | (0,001 a 120) g | 0,0001 g | ±0.001g en pesa de 0.001 a 50 g ±0.002g en pesa de 100g ±0.003g en pesa de 220g |  | (**) | (***)
|  | IR005544 | Sala aparalles comuns 105 Mediterrània | SGI | Sartorius | Entris 224-1S | 37905135 | Calibratge | anual |  |  | (0,0001 a 220) g | (0,001 a 220) g | 0,0001 g | ±0.001g en pesa de 0.001 a 50 g ±0.002g en pesa de 100g ±0.003g en pesa de 220g |  | (**) | (***)
|  | 1089951 | Sala aparells comuns 045 Collserola | SGI | OHAUS | Pioneer PA 114 | 8731272773 | Calibratge | anual |  |  | (0,0001 a 120) g | (0,001 a 120) g | 0,0001 g | ±0.001 g |  | (**) | (***)
11 | Balança | IR006113 | Estabulación conejo 1 | ESU | GRAM | K3-F1-30 | 379514 | Calibratge | anual | Massa | Calibratge en 5 punts de linealitat, 1 excentricitat; 2 repetibilitats; 10 repeticions cadascuna | (1 a 36) kg | (1 a 6) kg | 0,01 kg | ±0,5% |  | (**) | (***)
|  | IR006441 | Estabulación conejo 1 | ESU | GRAM | K3-F1-30 | 379514 | Calibratge | anual |  |  | (1 a 36) kg | (1 a 6) kg | 0,01 kg | ±0,5% |  | (**) | (***)
12 | Pipeta monocanal | UAT-36 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | P10 | Z54611A | Calibratge | bianual | Volum | Calibratge a 3 volums i 10 repeticions per volum | (1 a 10) μl | (1 a 10) μl | 0,02 μl | Segons norma UNE-EN ISO 8655-2: 2022 |  |  | (***)
|  | UAT-46 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | P10 | Z54613A | Calibratge | bianual |  |  | (1 a 10) μl | (1 a 10) μl | 0,02 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-76 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P1000 | W50265L | Calibratge | bianual |  |  | (200 a 1000) μl | (200 a 1000) μl | 2 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-77 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P20 | W52248L | Calibratge | bianual |  |  | (2 a 20) μl | (2 a 20) μl | 0,02 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-78 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P200 | W51441L | Calibratge | bianual |  |  | (50 a 200) μl | (50 a 200) μl | 0,2 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-79 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P10 | W64547D | Calibratge | bianual |  |  | (1 a 10) μl | (1 a 10) μl | 0,02 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-81 | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | GILSON | P100 | W74438L | Calibratge | bianual |  |  | (20 a 100) μl | (20 a 100) μl | 0,2 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-5 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M1000 | 8521248 | Calibratge | bianual |  |  | (100 a 1000) μl | (100 a 1000) μl | 1 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-14 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M10 | 8508620 | Calibratge | bianual |  |  | (0,5 a 10) μl | (1 a 10) μl | 0,01 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-15 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M3 | 7502073 | Calibratge | bianual |  |  | (0,1 a 3) μl | (0,3 a 3) μl | 0,002 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-20 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M20 | 8522199 | Calibratge | bianual |  |  | (2 a 20) μl | (2 a 20) μl | 0,02 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-21 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M200 | 8521359 | Calibratge | bianual |  |  | (20 a 200) μl | (20 a 200) μl | 0,2 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-30 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | PIPETMAN P200 | GC51380 | Calibratge | bianual |  |  | (20 a 200) μl | (20 a 200) μl | 0,2 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-31 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | P20N | GB64173 | Calibratge | bianual |  |  | (2 a 20) μl | (2 a 20) μl | 0,02 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-34 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | PIPETMAN P10 | GB55628 | Calibratge | bianual |  |  | (1 a 10) μl | (1 a 10) μl | 0,02 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-33 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | GILSON | PIPETMAN P200 | GB63724 | Calibratge | bianual |  |  | (0,2 a 2) μl | (0,2 a 2) μl | 0,002 μl |  |  |  | (***)
|  | UAT-40 | Mediterrània - UAT 038-05 | UAT | GILSON | PIPETMAN P1000 | Z64733A | Calibratge | bianual |  |  | (200 a 1000) μl | (200 a 1000) μl | 2 μl |  |  |  | (***)
13 | Pipeta multicanal | UAT-50 | Mediterrània - UAT 038-04 | UAT | BIOHIT | M300 (multicanal) | MV20926 | Calibratge | trianual | Volum | Calibratge del primer i últim canal, a 3 volums per cada canal i 10 mesures per cada volum | (30 a 300) μl | (30 a 200) μl | 0,2 μl | Calibratge en 2 canals (1 i 12). Aceptació segons norma UNE-EN ISO 8655-2: 2022 |  |  | (***)
|  | UAT-90 | UAT 038-04 | UAT | GILSON | Pipetman L (P20 x 12) | TB70014 | Calibratge | trianual |  |  | (2 a 20) μl | (2 a 20) μl | 0,02 µl |  |  |  | (***)
14 | Pipeta multidispensadora | G20524C | Mediterrània - UAT 038-07 | UAT | EPPENDORF | Multipette Plus | G20524C | Calibratge | anual | Volum | Calibratge a 3 volums i 10 repeticions per volum. El calibratge es realitzarà ab dues (2) puntes. 1) punta Combitip d´Eppendorf fins a 5 ml. 2) punta Combitip d'Eppendorf fins a 1 ml. | (1 a 10.000) µl | (10 a 1000) µl | 50 µl | Calibratge amb una punta Combitip d´Eppendorf de fins a 5 ml.Segons norma UNE-EN ISO 8655-5: 2022. |  |  | (***)
N. | Equip | Tag | Ubicació | Unitat VHIR | Marca | Model | NºSerie | Calibratge o verificació funcional? | Freq. | Àrea de la Tècnica | Prova | Rang de l'instrument | Rang de calibratge | Resolució | Criteri d'acceptació (Tolerància) | Calibratge acreditat per ENAC in-situ? Indicar SÍ o NO segons correspongui. | Calibratge acreditat per ENAC a les instal·lacions del laboratori? Indicar SÍ o No aplica, segons correspongui. | Calibratge in-situ NO ACREDITAT per ENAC? Indicar SÍ o No aplica, segons correspongui.
15 | Bomba d'infusió | Cesió ALARIS | Sala infermeria PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | CAREFUSION | GP GUARDARAIL PLUS | 900205798 | Calibratge | anual | Volum | Calibratge de flux i volum i mesura de pressió d'oclusió | Microinfusió: 0,1 - 99,9 ml/h en increments de 0,1 ml/h 100-999 ml/h en increments d'1 ml/h Macroinfusió: 1000-1200 ml/h en increments de 10 ml/h | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Microinfusió 0,1 mL/h Macroinfusió 1mL/h | Acceptació segons UNE-EN 60601-2-24:2015 |  | (**) | (***)
|  | Cesió HUVH 1120311 | Sala infermeria PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | CAREFUSION | GP GUARDARAIL PLUS | 470005425 | Calibratge | anual |  |  | Microinfusió: 0,1 - 99,9 ml/h en increments de 0,1 ml/h 100-999 ml/h en increments d'1 ml/h Macroinfusió: 1000-1200 ml/h en increments de 10 ml/h | No es disposa. Si cal, s'indicarà a l'adjudicatari | Microinfusió 0,1 mL/h Macroinfusió 1mL/h |  |  | (**) | (***)
16 | Monitor constants | IR002808 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | WELCH ALLYN | SPOT VITAL SIGNS | 201417038 | Verificació funcional | anual | Electromedicina | Verificació funcional de l'equip + Test de seguretat elèctrica (UNE62353) | Basat en els resultats de les proves funcionals i de seguretat elèctrica es realitza una valoració global de l'equip i es determina si l'equip compleix o no. Per a cadascuna de les proves s'indica si l'equip és apte o no. |  |  |  | (*) | (*) | (*)
|  | 1035561 | 19B - Quirófano conejos | ESU | DATEX OHMEDA | CARDIOCAP 5 | FBWH00211 |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
|  | IR005053 | 19B - Quirófano conejos | ESU | MINDRAY | IMEC8 VET | HM-5A000184 |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
17 | Electrocardiògraf | IR002453 | PL. 13 Hospital Infantil i Hospital de la Dona | USIC | GEM MED | GEM HEART ONE+ | 2.0131e+19 |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
18 | Desfibril·lador | 104477 | 34-Quirófano 1 | ESU | STRYKER | LIKEPAK20 | 32648877 |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
19 | Electrobisturi | 38005 | D6- Distribuidor | ESU | VALLEYLAB | FORCE FX | F8G6977A |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
|  | 1030902 | 14- Almacén equipos | ESU | VALLEYLAB | FORCE FX | F3G27865A |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
|  | 1065397 | 35- Quirófano 2 | ESU | VALLEYLAB | FORCE FX | F7G55284A |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
|  | IR000135 | 34- Quirófano 1 | ESU | VALLEYLAB | FORCE FX | F5K43267A |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
20 | Carro anestèsia | 1073882 | 34 - Quirófano 1 | ESU | DATEX OHMEDA | AESPIRE 7900 | ANCL01210 |  | anual | [6 empty] | (*) | (*) | (*)
D'acord amb les especificacions del present Plec: (*) Queden exclosos del càlcul dels criteris automàtics els equips de l'àrea d'electromedicina que, a causa de les seves característiques específiques, requereixen una verificació funcional i un test de seguretat elèctrica. (**) Només es permetrà el trasllat a les instal·lacions del laboratori adjudicatari de pipetes monocanal, multicanal i multi dispensadores. (***) No es permetrà el calibratge no acreditat per ENAC in-situ per aquests equips. Només es permetrà per aquests equips que per motius tècnics no sigui possible o convenient desconnectar-los del sistema elèctric pel seu trasllat.

## 4. Càlcul criteris automàtics
DADES BASE PEL CÀLCUL
Nombre total d'equips considerats al present plec (queden exclosos els equips de l'àrea d'electromedicina) | 89
Nombre total d'equips que, d'acord amb el Plec, es podrien traslladar a les instal·lacions de l'adjudicatari | 20
Nº total d'equips que, d'acord amb el Plec, podrien ser calibrats sota els procediments de l'adjudicatari - no acreditat per ENAC | 33
CARACTERÌSITIQUES DE L'ACREDITACIÓ DE L'ADJUDICATARI Les respostes proporcionades per l'adjudicatari s'utilitzaran de base per al càlcul dels criteris d'avaluació automàtics.
|  | SÍ | NO / No aplica | Buits
[COLUMNA Q] TOTAL D'EQUIPS CALIBRABLES SEGONS CRITERIS ENAC IN-SITU |  | 0 | 0 | 89
[COLUMNA R] TOTAL D'EQUIPS CALIBRABLES SEGONS CRITERIS ENAC A LES INSTAL·LACIONS DEL LABORATORI |  | 0 | 0 | 20
[COLUMNA S] TOTAL D'EQUIPS CALIBRABLES IN-SITU, SENSE CRITERIS ENAC |  | 0 | 0 | 33
CRITERIS AUTOMÀTICS ESTABLERTS |  | CÀLCUL DELS CRITERIS AUTOMÀTICS |  | PUNTUACIÓ ATORGADA
Punts
Calibrar el màxim nombre d’aparells i equips de mesura in-situ, segons els criteris d’acreditació ENAC........15 punts |  | Percentatge d'equips calibrables in-situ, segons els criteris d’acreditació ENAC (%) | 0% | Aplicar la puntuació que correspongui, en funció del % de respostes buides
Servei de calibratge acreditat ENAC in-situ pel 75% al 100% dels aparells i equips | 15 | Percentatge de respostes buides (%) | 100% | Es penalitzarà amb 0 punts
Servei de calibratge acreditat ENAC in-situ per menys 75% fins el 50% dels aparells i equips | 10.5
Servei de calibratge acreditat ENAC in-situ per menys del 50% dels aparells i equips | 6
Sempre que hi hagi una (1) o més respostes buides es penalitzarà i s'obtindrà una puntuació nul·la | 0
Calibrar el mínim nombre d’aparells i equips de mesura, segons els criteris d’acreditació ENAC, en les instal·lacions del laboratori...................................................................................................................................................................10 punts |  | Percentatge d'equips calibrables a les instal·lacions de l'adjudicatari, segons els criteris ENAC (%) | 0% | Aplicar la puntuació que correspongui, en funció del % de no aplica i respostes buides
Servei de calibratge acreditat ENAC a les instal·lacions de l'adjudicatari per cap dels equips de mesura | 10 | Percentatge de "No aplica" (%) | 0%
Servei de calibratge acreditat ENAC a les instal·lacions de l'adjudicatari pel 7,5% o menys dels equips de mesura | 5 | Percentatge de respostes buides (%) | 100% | Es penalitzarà amb 0 punts
Servei de calibratge acreditat ENAC a les instal·lacions de l'adjudicatari per més del 7,5% dels equips de mesura | 2
Sempre que hi hagi una (1) o més respostes buides es penalitzarà i s'obtindrà una puntuació nul·la | 0
Calibrar el mínim nombre d’aparells i equips de mesura sota els criteris i procediments propis de l’adjudicatari in-situ (calibratge no acreditat ENAC).....................................................................................................................................7 punts |  | Percentatge d'equips calibrables in-situ NO ENAC (%) | 0% | Aplicar la puntuació que correspongui, en funció del % de no aplica i respostes buides
Servei de calibratge in-situ sota els criteris i procediments de l’adjudicatari per cap dels equips de mesura que, d’acord amb el Plec, es podrien calibrar sota aquests criteris | 7 | Percentatge de "No aplica" (%) | 0%
Servei de calibratge in-situ sota els criteris i procediments de l’adjudicatari per el 7,5% o menys dels equips de mesura que, d’acord amb el Plec, es podrien calibrar sota aquests criteris | 5 | Percentatge de respostes buides (%) | 100% | Es penalitzarà amb 0 punts
Servei de calibratge acreditat ENAC a les instal·lacions de l’adjudicatari per més del 7,5% dels equips de mesura que, d’acord amb el Plec, es podrien calibrar sota aquests criteris | 2
Sempre que hi hagi una (1) o més respostes buides es penalitzarà i s'obtindrà una puntuació nul·la | 0